## grupa 2
Prilog 1.2.
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA:
Troškovnik sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave: Brzi antigenski testovi
Grupa 2. Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B
R. Br. | OPIS PROIZVODA | Jed. mjere | Potrebna okvirna godišnja količina |  |  | Ukupno potrebna okvirna godišnja količina | Cijena za jedinicu mjere, bez PDVa | Stopa (%) PDV-a | Ukupni iznos u eurima, bez PDV-a | Ukupni iznos u eurima, sa PDV-om | Naziv proizvođača | Upisati broj stranice kataloga /prospekta/specifikacije/ izjave ovjerene od strane proizvođača ili ovjerenu od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena tehnička karakteristika
|  |  | Lokacija Varaždin | Lokacija Klenovnik | Lokacija Novi Marof
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 13. | 14.
1. | Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B | kom | 4000 | 400 | 400 | 4800 |  |  | 0 | 0
Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B moraju zadovoljavati sljedeće minimalne tehničke specifikacije:
1. | - Multipleks test se nalazi u kategoriji A ili B važeće HSC liste (EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates). - Test odvojeno detektira SARS-CoV-2 i v. influence A i B. Test mora biti registriran barem u 1 zemlji članici EU. - Prema uputi proizvođača osjetljivost za detekciju SARS-CoV-2 mora biti minimalno 95% osjetljivost, a specifičnost 98%. - Test je validiran u barem jednoj od zemalja članica EU i da je osjetljivost za SARS-CoV-2 minimalno 90%, a specifičnost 98% za Ct<26 ili neselektivne uzorke osjetljivost >80%. - Test je registriran i validiran za uzorke obriska prednjeg nosnog hodnika i/ili ždrijela i/ili nazofarinksa. -BAT-ovi sa svim oblicima pohrane pufera su dozvoljeni i mogu biti predmet nabave. Pufer može biti rastočen, alikvotiran za rastakanje te u bočici za rastakanje - Imunokromatografska metoda detekcije. Oblik testa: kazeta. Vrsta testa: lateral flow. - Skladištenje na sobnoj temperaturi. - Testovi imaju CE-IVD certifikat. Declaration of Conformity. - Ciljni protein za SC2: nukleokapsidni antigen. - Prilikom isporuke minimalno trajanje testa je 12 mjeseci -Twin test za SARS-CoV-2 se nalazi u grupi A ili B HSC liste. Potvrda o twin testu.
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE (bez PDV-a): | [8 empty] | 0
UKUPNA IZNOS PDV-a:
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE (sa PDV-om): | [8 empty] | 0
NAPOMENE:
1. Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i tražene podatke koji su navedeni iznad tablice troškovnika.