## Tehničke_specif__-_Grupa_38_
Prilog 4.

Naziv i adresa ponuditelja:

Tehničke specifikacije predmeta nabave: Medicinska i laboratorijska oprema za redovne potrebe po grupama, Grupa 38. Aparat za dijalizu za potrebe lokacije Novi Marof, 2 kom

R.br.	Naziv, tehničke specifikacije i opis predmeta nabave					Ponuđene specifikacije
1	2					3
1.	Aparat za dijalizu za potrebe lokacije Novi Marof, 2 kom:
Aparat za dijalizu za potrebe lokacije Novi Marof, 2 kom mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne tehničke karakteristike:
1.1.	- aparat za hemodijalizu koji proizvodi dijalizat sa stabilnom temperaturom, konduktivitetom i tlakom, omogućava podešavanje parametara tijekom rada i ima ugrađen sigurnosni sustav za detektiranje krvi u dijalizatu, zraka u venskoj liniji, niskog nivoa u venskoj kapaljci.
1.2.	- s LCD monitorom min. 15 “ u boji, visoke rezolucije (min. 1024 x 768), s mogućnosću rotiranja, te izborom svih funkcija dodirom ikona na ekranu. Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.3.	- mogućnost bikarbonatne, acetatne i sekvencijalne hemodijalize
1.4.	- heparinska pumpa sa špricom
1.5.	- mogućnost profiliranja min. 6 parametara: ultrafiltracije, bikarbonata, temperature, konačne provodljivosti i protoka dijalizata, te heparina
1.6.	- aparat koristi demineraliziranu vodu u skladu s Pravilnikom za kvalitetu vode za potrebe hemodijalize HDNDT-a
	OPĆI ZAHTJEVI
1.7.	- mogućnost korištenja bikarbonata u otopini, bikarbonata u prahu
1.8.	- mogućnost promjene koncentracije natrija u dijalizatu
1.9.	- volumetrijska kontrola ultrafiltracije
1.10.	- kontinuirani protok dijalizata kroz filter
1.11.	- funkcija automatskog uključivanja i isključivanja aparata
1.12.	- ultrazvučni detektor zraka u krvnoj liniji
	TRAŽENI PARAMETRI
1.13.	- priključak na struju 220 V/50 Hz
1.14.	- potreban tlak vode 0,5 – 6 bara
1.15.	- krvna pumpa 50 – 600 ml/min
1.16.	- s endotoksinskim filterom za ultra čisti dijalizat, koji se mijenja nakon min. 150 postupaka dijalize
1.17.	- baterija za nastavak postupka hemodijalize u slučaju nestanka električne struje
1.18.	- heparinska pumpa s programiranjem i mogućnosti korištenja šprica različitih volumena – područje podešavanja 0,1 do 10 ml/h
1.19.	- protok dijalizata 300 – 800 ml/min
1.20.	- temperaturno područje dijalizata 33 - max.40 º C
1.21.	- ultrafiltracija u rasponu od 0 – 3000 ml/h
1.22.	- automatski program dezinfekcije (topla i hladna dezinfekcija, tople dezinfekcije limunskom kiselinom)
	DODATNE KARAKTERISTIKE
1.23.	- kontinuirano praćenje i izračun koeficijenta kvalitete dijalize (Kt/V) tijekom dijalize, uz mogućnost korekcija u cilju postizanja željene razine kvalitete
1.24.	- mjerenje temperature, koncentracije i pada tlaka
1.25.	- podešavanje sigurnosnih granica
1.26.	- zaštitne funkcije tijekom pripreme, dijalize i dezinfekcije: nadzor arterijskog i venskog tlaka u radu, transmembranskog tlaka, alarm vodljivosti, alarm temperature dijalizata, nadzor rada krvne pumpe, nadzor rada detektora krvi u dijalizatu, za dezinfekciju – provjera ventila da u povratu ne vuče dezinficijens – dvostruka zaštita električna i svjetlosna kod povlačenja dijalizata
1.27.	- sustav automatskog mjerenja arterijskog krvnog tlaka
1.28.	- mogućnost jednostavne dogradnje sustava kontinuiranog neinvanzivnog monitoriranja krvnog tlaka
1.29.	- mogućnost ekonomičnog STAND-BY moda, protok dijalizata 0 ml/min (ušteda vode i koncentrata)
1.30.	- mogućnost jednostavne dogradnje sustava za kontinuirano podešavanje (korekciju) ultrafiltracije u ovisnosti o trenutnom krvnom tlaku bolesnika
1.31.	- mogućnost pohrane do 50 terapija na memorijsku karticu za svakog pacijenta pojedinačno
1.32.	- optimalno podešavanje parametara i povećanje sigurnosti sljedeće dijalize analizom baze podataka svih prethodnih postupaka pohranjenih na memorijsku karticu za svakog pacijenta pojedinačno
1.33.	- posjedovanje certifikata o kvaliteti
1.34.	- osigurana trajna besplatna edukacija osoblja (medicinskog i tehničkog)
1.35.	- besplatna nadogradnja software-a
Tip proizvoda:
Naziv proizvodača i zemlja porijekla:

U _____________________, _______ 2024. godine

M.P.
_______________________________________ / ime I prezime odgovorne osobe ponuditelja

______________________________________ / potpis odgovorne osobe ponuditelja

NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan popuniti sva polja TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA označena žutom bojom, kao i mjesto, datum, ime i prezime, potpis te ukoliko je primjenjivo pečat odgovorne osobe ponuditelja. U stupac 3 ponuditelj je obavezan upisati ponuđene specifikacije, na način da točno upiše tehničke karakteristike robe koju nudi, što znači da nije dozvoljeno upisivanje poput riječi "zadovoljava", "DA", "odgovara traženom" niti bilo kakve druge nejasne tvrdnje.