Prilog 3.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Ivana Meštrovića 1

42000 Varaždin

- IZMJENA TROŠKOVNIKA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA PREDMETA NABAVE:

MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE po grupama - Grupa 43. EKG uređaji

| R. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Ukupna potrebna količina | Cijena za jedinicu mjere, bez PDV-a | Ukupni iznos u kunama, bez PDV-a | Ukupni iznos u kunama, sa PDV-om | Stopa (%) PDV-a | Potvrda tehničkih karakte-ristika DA/NE | Upisati broj stranice i redni broj pod kojim se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, jasno vidljivo označena, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKG UREĐAJI | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| EKG UREĐAJI moraju imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne tehničke karakteristike: |
| 1.1. | EKG uređaj dimenzija max. 290x190x75 mm |  |  |
| 1.2. | ugrađeni LCD zaslon u boji dijagonale min. 12 cm |  |  |
| 1.3. | razlučivost LCD zaslona min. 800x480 točaka |  |  |
| 1.4. | indikatori stanja na ekranu: status baterije, datum, vrijeme, izvor napajanja, brzina otkucaja srca, odvodi, brzina, amplituda, filteri |  |  |
| 1.5. | alfanumerička tipkovnica |  |  |
| 1.6. 1.7. | napajanje 100 - 240 V, 50-60 Hz i samostalan rad s ugrađenom baterijom za punjenje |  |  |
|  | kapacitet baterije do min. 4 sata normalne upotrebe bez ispisa |  |  |
| 1.8. | automatsko i ručno snimanje |  |  |
| 1.9. | ispis na termo papir Z-preklop formata min. 70 mm ili rola |  |  |
| 1.10. | softver za mjerenje i automatsku interpretaciju uključen |  |  |
| 1.11. | zaštita od defibrilacije |  |  |
| 1.12. | sučelje: USB |  |  |
| 1.13. | istovremeno snimanje 12 kanala |  |  |
| 1.14. | pregled EKG-a na zaslonu |  |  |
| 1.15. | min. 10 sekundi trenutne akvizicije EKG-a |  |  |
| 1.16. | težina max. 5 kg uključujući papir |  |  |
| 1.17. | interna memorija min. 100 snimaka |  |  |
| 1.18. | frekvencija uzorkovanja 32.000 Hz/kanalu |  |  |
| 1.19. | prikaz min. 3 kanala na zaslonu uključujući provjeru kvalitete signala u boji |  |  |
| 1.20. | mogućnost nadogradnje algoritma opstrukcije koronarne arterije |  |  |
| 1.21. | mogućnost odabira više različitih formata ispisa |  |  |
| 1.22. | detekcija zamjene odvoda |  |  |
| Ostali potrebni podaci o ponuđenim EKG uređajima: |
| Tip i model: |  |
| Proizvođač: |  |
| Zemlja porijekla: |  |
| 2. | EKG UREĐAJI 12-kanalni | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| EKG UREĐAJI moraju imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne tehničke karakteristike: |
| 2.1. | 12 kanalni EKG |  |  |
| 2.2. | ugrađeni LCD zaslon min. 110 x 85 mm efektivnog područja prikaza |  |  |
| 2.3. | razlučivost LCD zaslona min. 320 x 240 točaka |  |  |
| 2.4. | indikatori stanja na ekranu: vrijeme, datum, ime pacijenta, stanje baterije, HR, status elektroda, osjetljivost, brzina, filter |  |  |
| 2.5. | alfanumerička tipkovnica |  |  |
| 2.6. | napajanje 220 - 240 V, 50-60 Hz i samostalan rad s ugrađenom baterijom za punjenje |  |  |
| 2.7. | kapacitet baterije do min. 4 sata normalne upotrebe |  |  |
| 2.8. | automatsko i ručno snimanje |  |  |
| 2.9. | ispis na termo papir formata A4 |  |  |
| 2.10. | softver za mjerenje i automatsku interpretaciju s preporukom trombolize uključen |  |  |
| 2.11. | zaštita od defibrilacije |  |  |
| 2.12. | frekvencija uzorkovanja min. 1000 Hz/po svakom odvodu pojedinačno |  |  |
| 2.13. | detekcija pacemakera |  |  |
| 2.14. | interna memorija za pohranu snimaka i podataka pacijenata |  |  |
| 2.15. | ugrađen termalni pisač visoke rezolucije, min. 8 točaka/mm ( os amplitude ), 40 točaka/mm ( vremenska os ) pri 25 mm/s |  |  |
| 2.16. | mogućnost odabira više različitih formata ispisa |  |  |
| 2.17. | simultano snimanje svih 12 kanala |  |  |
| 2.18. | ručni ispis ritma u stvarnom vremenu |  |  |
| Ostali potrebni podaci o ponuđenim EKG uređajima: |
| Tip i model: |  |
| Proizvođač: |  |
| Zemlja porijekla: |  |
| Sveukupna cijena, bez PDV-a: |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Sveukupna cijena, s PDV-om: |  |

Jamstveni rok na isporučene uređaje za Grupu 43. EKG uređaji: _______________ mjeseci/a

Ovlašteni servis u Republici Hrvatskoj: _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________(upisati točan naziv i sjedište servisa)

NAPOMENA:

Ponuditelj je obavezan popuniti sve tražene stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i tražene podatke koji su navedeni iznad i ispod tablice troškovnika (naziv i adresa ponuditelja, mjesto i datum, ime i prezime te potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)

U_______________,_____________2022. godine

M.P.

______________________________________							            (Ime, prezime i potpis odgovorne osobe)